ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број:04-822

Датум:19.03.2019. године

**ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде за донацију лабораторијског интегрисаног система (имуно-биохемијског) путем испитивања тржишта**

Поштовани,

молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за предметну донацију, доставите понуду која садржи следеће податке:

**Табела 1: Основни подаци о потенцијалном донатору**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ** |  |
| **Пословно име** |  |
| **Адреса** |  |
| **Матични број, ПИБ и шифра делатности** |  |
| **Телефон, факс, електронска адреса** |  |
| **Контакт особа** |  |
| **Име, презиме и функција овлашћеног лица за потписивање уговора** |  |

**Табела 2: Подаци о предмету донације**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив апарата** | **Модел** | **Произвођач** |
|  |  |  |
| **Цена без ПДВ-а (дин)** | **ПДВ (дин)** | **Цена са ПДВ-ом (дин)** |
|  |  |  |
| **Гарантни рок, месеци од дана монтаже** | | |
|  | | |

**Табела 3: Подаци о техничким карактеристикама предмета донације**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Захтеване техничке карактеристике интегрисаног система** | **Испуњава**  **(заокружити)** | **Напомена** |
| 1 | Брзина биохемијског анализатора од 1150 до 1450 фотометријских тестова на сат са укљученим електролитима (сензор или чип технологије) | ДА НЕ |  |
| 2 | Брзина имунохемијског анализатора  200 тестова на сат | ДА НЕ |  |
| 3 | Време до првих резултата имунохемијских анализа до 45 мин за све тестове на анализатору | ДА НЕ |  |
| 4 | Апарат мора да поседује фрижидер (2-12 Ц) са минимумом 47 позиција за реагенсе | ДА НЕ |  |
| 5 | 70 места за реагенсе у фрижидеру на биохемијском анализатору | ДА НЕ |  |
| 6 | Анализатори  имају директну интеграцију биохемијског и имунохемијског анализатора са могућношћу добијања резултата за биохемијске и имунохемијске тестове за исти узорак из једне епрувете | ДА НЕ |  |
| 7 | Интегрисани систем који омогућава континуирани приступ узорцима, као и задавање радних операција са једног монитора за оба анализатора, јединственим софтвером, са истог компјутера | ДА НЕ |  |
| 8 | Сви узорци за имунохемијску и биохемијску анализу могу бити ослобођени за даљу манипулацију одмах након аспирирања потребне количине узорка | ДА НЕ |  |
| 9 | Биохемијски и имунохемијски анализатор имају могућност конфигурације за поновно тестирање ( rerurn) са или без аутодилуције, као и могућност "rеflеx"тестова | ДА НЕ |  |
| 10 | Метода мерења електролита на биохемијском анализатору је индиректна и без електрода | ДА НЕ |  |
| 11 | Метода мерења хемилуминисцентно имуноодређивање са микрочестицама (CMIA) | ДА НЕ |  |
| 12 | Flexrate метод за одређивање концентрације узорака за ензимски тест која прелази линеарни опсег | ДА НЕ |  |

Уз понуду доставити доказе којима се остварује испуњеност техничких карактеристика из **Табеле 3.** (у електронској форми, евентуално потенцијални донатор може за доказивање основних карактеристика апарата уз електронску форму доставити и каталог или писане доказе.)

Под доказима се подразумева: проспектни материјал, каталози, упутства за рад апарата, упутства за реагенсе и сл.

Понуда за донацију мора да садржи изјаву:

-Да је донација безусловна, да ће донатор о свом трошку испоручити и монтирати предмет донације, да ће донатор спровести обуку запослених за правилан и безбедан рад.

-Да је дужина гарантног рока најмање 12 месеци од дана монтаже.

-Да је обезбеђена набавка реагенаса, потрошног материјала и резервних делова у трајању од најмање 5 година.

-Да је обезбеђен бесплатан сервис од стране сертификованих сервисера.

-Да је обезбеђено умрежавање у ЛИС.

-Да је обезбеђен апарат за дејонизацију воде најмање 40 l/h;

**Напомена: У табели 4 цена по анализи треба да садржи цену теста, калибратора, контроле и свих неопходних потрошних течности и осталог потрошног материјала.**

Здравствени центар Врање задржава право да набавку потрошног материјала (реагенси и остали потрошни материјал) за предмет донације, врши у количинама мањим од планиране.

Набавка потрошног материјала вршиће се у отвореном поступку јавне набавке, на начин утврђен Законом о јавним набавкама.

Вашу понуду пошаљите на адресу: „Здравствени центар Врање, улица Јована Јанковића Лунге број 1, са назнаком “Понуда за донацију интегрисаног система” - НЕ ОТВАРАТИ

Ваша понуда треба пристићи у Здравствени ценатр Врање најкасније до 25.03.2019. годинедо 10 часова

Контакт особа др Станиша Станојев, контакт телефон 062 490 442.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Табела 4: Спецификацијанализа** |  |  |  |  |
| **Redni**  **broj** | **Kompletreagens, kalibrator, kontrola, rastvori** | **Ukupno testova** | **br. t/pak** | **Jediničnacena/analiza din bez PDV-a** | **Ukupni**  **iznos bez PDV-a** |
| 1 | Albumin BCG | 15,642 |  |  |  |
| 2 | Direct Bilirubin | 16,000 |  |  |  |
| 3 | Total Bilirubin | 16,500 |  |  |  |
| 4 | Calcium (S, U) | 18,000 |  |  |  |
| 5 | Cholesterol | 18,192 |  |  |  |
| 6 | Creatinine (S, U) | 26,250 |  |  |  |
| 7 | Glucose | 22,500 |  |  |  |
| 8 | Phosphorus (S, U) | 16,800 |  |  |  |
| 9 | SEKI HbA1c Rgt | 3,000 |  |  |  |
| 10 | HDL Cholesterol | 5,760 |  |  |  |
| 11 | CC TRANSFERRIN | 1,173 |  |  |  |
| 12 | Iron | 8,262 |  |  |  |
| 13 | Iron, UIBC | 2,550 |  |  |  |
| 14 | Magnesium (S, U) | 11,000 |  |  |  |
| 15 | Total Protein | 21,732 |  |  |  |
| 16 | Triglyceride | 18,192 |  |  |  |
| 17 | Urea Nitrogen (S, U) | 24,000 |  |  |  |
| 18 | Urine/CSF Protein | 836 |  |  |  |
| 19 | Uric Acid (S, U) | 5,200 |  |  |  |
| 20 | Alk P | 13,500 |  |  |  |
| 21 | ALT | 25,347 |  |  |  |
| 22 | AST | 25,347 |  |  |  |
| 23 | Amylase (S,U) | 4,500 |  |  |  |
| 24 | CK | 5,000 |  |  |  |
| 25 | CK-MB UV | 5,000 |  |  |  |
| 26 | Cholinesterase | 5,016 |  |  |  |
| 27 | GGT | 10,500 |  |  |  |
| 28 | Lactate Dehydrogenase | 7,800 |  |  |  |
| 29 | Complement C4 | 558 |  |  |  |
| 30 | Complement C3 | 558 |  |  |  |
| 31 | CRP Vario | 32,850 |  |  |  |
| 32 | Immunoglobulin A | 373 |  |  |  |
| 33 | Immunoglobulin G | 388 |  |  |  |
| 34 | Immunoglobulin M | 373 |  |  |  |
| 35 | Microalbumin | 500 |  |  |  |
| 36 | ARC TROPONIN-I RGT | 7,500 |  |  |  |
| 37 | BNP Reagent Pack | 2,000 |  |  |  |
| 38 | TSH Reagent Pack | 8,000 |  |  |  |
| 39 | Total T4 Reagent Pack | 3,500 |  |  |  |
| 40 | Total T3 Reagent Pack | 3,500 |  |  |  |
| 41 | Anti TPO Reagent | 3,200 |  |  |  |
| 42 | ARC FERRITIN RGT | 6,000 |  |  |  |
| 43 | ARC Intact PTH Reagent Kit | 4,000 |  |  |  |
| 44 | Procalcitoninrgt | 1,200 |  |  |  |
| 45 | Anti Tg Reagent | 3,200 |  |  |  |
| 46 | Total PSA Reagent Pack | 5,000 |  |  |  |
| 47 | Free PSA Reagent Pack | 4,500 |  |  |  |
| 48 | Free T4 | 3,000 |  |  |  |
| 49 | Free T3 | 2,400 |  |  |  |

М.П. ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА